
Leidraad capnografie
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Tip: controleer bij vreemde CO2 waarde even de capnograaf met eigen uitademingslucht om te kijken of de calibratie niet heel erg van slag is (normaal tussen 4 en 5). 

DDx Te hoog End tidal CO2:
· Technische fouten:
· Soda-lime vol > dan basislijn als eerste omhoog
· Onvoldoende verse gasflow

· Falende beademingsmachine

· Falende klep

· Alveolaire ventilatie

· Hypoventilatie

· Bronchiale intubatie > zie ook je drukmeter (niet >15-20 cm H2O!), check excursie thorax beiderzijds en longauscultatie. 
· Partiële luchtwegobstructie

· Rebreathing

· Overige

· Koorts

· Natriumbicarbonaat

· Veneuze CO2 embolie

DDx Te laag End tidal CO2:

· Technische fouten:

· Systeem zit ergens los (meestal lekkage bij tube/cuff)
· Lekkage in het slangetje capnograaf

· Falende beademingsmachine

· Intubatie oesophagus

· Alveolaire ventilatie

· Hyperventilatie

· Apnoe

· Totale of gedeeltelijke luchtwegobstructie

· Longperfusie

· Verlaagde cardiac output

· Hypotensie
· Hypovolemie

· Longembolie

· Hartstilstand

· Overige

· Hypothermie
Help, hetCO2 stijgt plotseling!
Snel? 
- 
Check expiratoire klep > die kan dan vast zitten.
Langzamer? 

- 
Sodalime vol (verzadigd) > dan zal de basislijn (FiCO2) als eerste omhoog gaan. Als je geen nieuwe sodalime hebt moet je het systeem non-rebreathing maken, dus de flow zetten naar 2 tot 3 keer AMV (=8 tot 10 liter)

- 
Cirkel functioneert niet (expiratoire klep insufficiënt)

- 
Te grote dode ruimte (dan loopt het CO2 op vanaf het begin)

- 
Bij half open systeem: de flow staat te laag.
Lekkende cuff/tube:
Als de cuff/tube lekt kan je een vroegtijdig inzakken van het plateau verwachten (en dus niet altijd een lager Et CO2). Als het lek erger wordt kan het plateau volledig verdwijnen en kan je een verlaagd EtCO2 zien. 
Enkele veel voorkomende capnogrammen:
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sampling, and by the fresh gas flow (FGF) during endotracheal tube (ETT) sampling, can result in false low PETCO2 values. This &
Sign Guest ook can be easily detected by monitoring the shape of CO2 waveform where an adequate sampling of CO2 resuls in a good and
consistent capnogram, whereas dilution of expired CO2 by the atmospheric airfF GF results in an abnormal capnogram (see clips.
above).
Website Available on CD Diagnostic aid

Characteristic abnormal waveforms can help in the diagnosis of underlying clinical or technical abnormalities
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= Capnogram met aan het einde van fase III nog een Fase IV. 

Komt voor bij obese en drachtige dieren met een verminderde compliantie van de thorax
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= Bronchospasmen
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= Apnoe
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= Vastzittende inspiratoire klep: de neergaande tak wordt minder steil en de plateaufase wordt langer. 
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= Soda lime vol (baseline komt steeds wat hoger te liggen).
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= Een dip in de plateaufase: door spontaan ademen van de patiënt tussendoor of door chirurgische manipulatie in de buik. 
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= Een dip aan het einde van de plateaufase: door gebruik van bepaalde beademingsapparatuur kan de uitademingslucht verdund worden door verse gasflow. 
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= Een verlengde neergaande tak van de expiratie (wordt minder steil). Kan voorkomen bij kleine of jonge dieren met een snelle ademhalingsfrequentie. 
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= Variaties in capnogram kunnen voorkomen bij kleinere dieren tgv snellere ademfrequenties, kleinere teugvolumes en een relatief langere responstijd van de capnograaf. 
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= Cardiogene oscillaties: rimpeltjes in plateau en neergaande tak van expiratiefase, veroorzaakt door pulsaties van de aorta en het hart. 
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= Hypoventilatie. De plateaufase wordt langzaam hoger, terwijl de baseline op 0 blijft. 
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= Hyperventilatie. De plateaufase wordt langzaam lager, terwijl de baseline op 0 blijft.
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= Oesophagus intubatie. Vlak capnogram of capnogram met enkele rimpels.

= Inspiratoire klep sluit niet afdoende, waardoor er een dip ontstaat in de plateaufase aan het begin van de inspiratie. 

= Defect van de expiratoire klep: verlengde fase II, verhoogde baseline. 

Normaal capnogram:





Fase I = Anatomische dode ruimte.


Fase II = Mix van anatomische en alveolaire dode ruimte.


Fase III = Alveolair plateau, loopt altijd iets omhoog omdat de meest caudale delen van de longen de meeste CO2 afgeven. Soms is er zelfs een klein topje aan het einde van Fase III, bij obese en drachtige patiënten met een verminderde elasticiteit (compliantie) van de thorax. 
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